| артикул | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара |  | Единица измерения характеристики (показателя) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |  |  |  |
| 1207MKI | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования, КТРУ 32.50.13.190-00253 | Описание товара в соответствии с КТРУ: Нестерильный комплект устройств, предназначенный для передачи воздуха или обогащенной кислородом (O2) газовой смеси и вспомогательных газов [например, закиси азота (N2O), галогенизированных газов] от аппарата искусственной вентиляции легких к пациенту. Включает дыхательные трубки, Y-образный коннектор и обеспечивает соединения для устройств, которые увлажняют, доставляют лекарственные средства и осуществляют мониторинг концентрации газа или давления внутри дыхательного контура; некоторые модели могут содержать встроенные нагревательные элементы, питаемые подключенным увлажнителем, предназначенные для нагрева дыхательных газов перед тем, как они попадают в дыхательные пути пациента. Это изделие для одноразового использования | соответствие |  | шт |  |
|  |  | Обязательные характеристики, предусмотренные КТРУ: |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр дыхательной трубки | 10 | мм |  |  |
|  |  | Длина дыхательной трубки | 135 | см |  |  |
|  |  | Тип контура: нереверсивный | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип подключения: неинвазивный | соответствие |  |  |  |
|  |  | Необязательные характеристики, предусмотренные КТРУ: |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация: Линия давления (дыхательных параметров. газов), Подогрев линии вдоха, Соединители (переходники/адаптеры/коннекторы), Камера увлажнителя | соответствие |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики, установленные заказчиком в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, для наиболее точного описания потребительских свойств требуемого товара и отражения требований по его совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика: |  |  |  |  |
|  |  | Товар должен быть полностью совместим с аппаратом СРАР-терапии CNO производства компании «Медин Медикал Инновейшнз ГмбХ», Германия, имеющимся у заказчика и используемым в его деятельности | соответствие |  |  |  |
|  |  | длина обогреваемой части линии вдоха | 1100 | мм |  |  |
|  |  | длина необогреваемой части линии вдоха | 250 | мм |  |  |
|  |  | Фиксатор для температурного датчика на линии вдоха | наличие |  |  |  |
|  |  | Электрический коннектор нагрева «лист клевера» | наличие |  |  |  |
|  |  | Линия вдоха соединяется с генератором потока без дополнительных адаптеров | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие у линии вдоха коннектора F22 к камере увлажнителя с портом температурного датчика | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина линии соединения аппарата СРАР с увлажнителем | 500 | мм |  |  |
|  |  | Наличие с обеих сторон линии соединения аппарата СРАР с увлажнителем коннекторов F22 | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина линии давления | 1600 | мм |  |  |
|  |  | Диаметр линии давления | 4 | мм |  |  |
|  |  | Наличие с обеих сторон линии давления коннекторов 4 мм | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Камера увлажнителя с автозаполнением | наличие |  |  |  |
|  |  | Адаптер М22/М22 | 1 | шт |  |  |
|  |  | Адаптер М15/М22 | 1 | шт |  |  |
|  |  | Адаптер M22/F22 | 1 | шт |  |  |
|  |  | Материал контура - пропилен | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Материал коннекторов - K-Resin© | Соответствие |  |  |  |